
资质、技术要求

资质要求

★投标方须具备工商注册经营范围：含实验室家具及设备项目，ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证证书；

★投标方须提供不少于3个以上近五年的同类型实验家具采购安装交付案例（附合同金额及内容明细，家具清单等）
二、主要技术参数要求（技术指标响应一览表）

	编号
	要求
	满足条件

	实验台、仪器台

	1.1.1
	中央台规格：L *1500*850mm（长×宽×高）

边台规格： L *750*850mm（长×宽×高）

仪器台规格：L *900*850mm（长×宽×高）
	★必须

	1.1.2
	仪器台应采用全钢“回”字形框架与钢制柜体（柜体配静音活动轮），（边台中央台采用落地式全钢结构），采用≥1.0mm冷轧钢板，耐腐蚀（含酸碱腐蚀和有机溶剂腐蚀），耐磨、抗老化、耐冷热循环、易擦拭、坚固耐用、承重能力强；电和给水以功能柱方式引到实验台，水管和电源线路安装方便美观。
	★必须

	1.1.3
	承重按以下设计： 

实验台应能承受不低于300Kg/㎡；

门板承重：60 Kg 以上 (柜门中部垂直受力）；

抽屉承重：40 Kg 以上（将抽屉拉开，于抽屉中部悬挂受力）；

基本柜体和高柜内层板承重：40 Kg 以上；
	★必须

	1.1.4
	为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求：

1、耐腐蚀性能优越，通过“国家化学建筑材料测试中心” 抽样检验（非委托送检），按照GB/T17657-2022标准检验，其中65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氟酸、88%甲酸、99%乙酸、28%氨水、1%硝酸银、6%尿素水溶液、汽油、机油、石脑油、染发精、5%蔗糖溶液、洗涤剂、凡士林、红药水、紫药水、碘酒、咖啡、湿茶叶袋、等不少于78种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。另提供氢氧化铵、乙醇、甲乙酮、双氧水等不少于7种试剂委托检验报告。

2、物理性能符合通过“国家化学建筑材料测试中心” 依据GB/T 7911-2024抽样检验（非委托送检），

外观质量上，干花、湿花、纤维、发状物、划痕、压痕、污斑均未检出，颜色与图案、表面光泽均无明显差异，边缘缺损、缺角应均未检出，平整度为0，表面耐磨4级，1100r。耐水蒸气、耐干热、耐湿热、耐龟裂均为五级；耐划痕3级；耐污染3组（测试试剂包括丙酮、咖啡、25%氢氧化钠、30%双氧水、鞋油）均为5级无明显变化，耐光色牢度4-5级，弯曲弹性模量≥11420，甲醛释放量≤0.014mg/m3  ，总挥发有机化合物TVOC4（I级），苯酚释放量未检出。

3、部分台面考虑防尘及设备安全，台面具有一定防静电性能，依据国标GB/T 7911-2013检验，防静电性能实测值≤1.3x109Ω。

4、通过“国家人造板与木竹制品质量检验检测中心” 检验，甲醛释放量按GB/T 39600-2021检测标准，结果要求≤0.013mg/m3。 

5、通过“国家防火建筑材料质量检验检测中心”抽样检测（非委托送检），燃烧性能符合GB20286-2006标准中B1（C-sl,d0,t1）级，检测结果达到点燃时间60s内烟尖高度≤50mm；烟气毒性等级达到ZA3级。

6、通过“国家建筑工程材料质量检验检测中心”测试，按GB6566-2010检测标准，放射性核素限量≤0.1。

7、 台面应经过高温高压制作而成，一体成型不分层，浸渍剥离性能应通过CMA和CNAS资质的正规检测机构的检测，依据GB/T17657-2022 4.19检测结果应无剥离无分层。

8、台面应具备良好抗菌性， 依据JC/T 2039-2010(中国建筑材料行业标准)检测，表皮葡萄球菌抗菌率≥94.95；金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、宋内氏志贺氏菌抗菌率均应≥92.31.

9、抗菌性能依照国际标准，依据ISO 22196:2011检测标准检测，大肠杆菌测试结果抗菌活性值≥5.9，金黄色葡萄球菌测试结果抗菌活性值≥5.4，肺炎克雷伯氏菌测试结果抗菌活性值≥5.5，粪链球菌测试结果抗菌活性值≥2.5，肠沙门氏菌肠亚种测试结果抗菌活性值≥4.0。

10、通过SGS测试，采用环境检测舱法检测与评估室内材料的挥发性有机化合物。按Emission testing method for California specification01350, Version 1.2 (January 2017)’检测标准，TVOC、苯酚、甲苯、二噁烷、甲基氯仿、二氯甲烷、氯苯等均为未检出。

11、按ISO14067&PAS2050标准及准则，落实国家减碳减排号召，台面生产加工阶段碳排放比例应≤0.21%，并取得《碳足迹认证证书》。

12、台面材料生产厂家必须通过FSC国际森林管理监管链认证、SEFA认证、PEFC认证。

参与投标的厂家需提供符合以上要求的相应检测报告和证书的复印件并加盖生产厂家公章。

为保证质量，投标人的投标文件正本须附上符合以上技术参数及要求的台面板生产厂家针对本项目所出具的以下文件：

1、《投标授权书》   2、《售后服务承诺书》
	★必须

	1.1.5
	底柜正面下方，保留约高100mm深35mm的凹陷空间。
	★必须

	1.1.6
	柜体侧板和后背板为一片钢板一次成型设计，采用≥1.0mm冷轧钢板，背板设计应便于公用设施的安装、维护。整个柜门及抽屉面处于同一个平面上，门板为双层双包结构，内填充静材料；
	★必须

	1.1.7
	实验台柜体和抽屉应按单门单抽或双门双抽设计，配置不锈钢把手，或者一体折弯暗拉手；
	★必须

	1.1.8
	抽屉采用三节静音导轨，应轻松滑动，噪音小，承重好。抽屉、门板的抽拉对台面造成的震动影响最小；铰链采用阻尼缓冲功能铰链或者不锈钢合页。
	★必须

	1.1.9
	所有双开门型式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。
	★必须

	1.1.10
	实验台后部预留150mm以上的空间，用于安装从地面或者从功能柱引出到实验台面上的水、电、弱电等管路。背板应采用活动式背板，拆卸方便；
	★必须

	1.1.11
	实验台的台面采用12.7mm厚威盛亚理化板台面，边加厚至25.4mm；部分台面采用防静电台面；
	★必须

	1.1.12
	所有门板采用合页304不锈钢，非焊接结构；
	★必须

	多功能试剂架、功能柱

	1.2.1
	尺寸：（长×宽×高，mm）L×200/400×800；
	★必须

	1.2.2
	立柱：采用1.0mm冷轧钢板经数控冲切、折弯成型，所有工件外露部分用满缝焊接经打磨抛光处理，表面光滑不刮手；

试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格应小于30mm；

试剂架层板：12mm厚钢化透明玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用铝合金护栏；

试剂架承重≥45kg；

试剂架立柱内侧应按要求配置插座，立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。

 其他：

功能柱采用标准矩形款式，每个功能柱均设有活动维修板，拆装方便，所有水、电、气控制元件均安装在功能柱上，管线内藏功能柱内。
	★必须

	货架

	1.5.1
	规格2000×600×1800mm（长×宽×高）；
	★必须

	1.5.2
	立柱：60*40*1.2mm冷轧钢板滚压成型；

横梁：60*40*1.0mm冷轧钢板滚压成型；  

层板：0.6mm厚层板折弯成型，下焊加强筋；

每层承载250KG，配4块层板，高度可调节；


	★必须

	水槽

	1.13.1
	规格：555mm*455mm*310mm（长*宽*高）
	★必须

	1.13.2
	水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线
	★必须

	1.13.3
	弯曲强度：

要求检验结果为≥42.0MPa。（投标时须提供第三方检测机构出具的盖有CMA及CNAS章的检测报告。）


	★必须

	1.13.4
	抗菌性：

检测结果须符合抗菌活性值：4≤金黄色葡萄球菌≤6，2≤大肠埃希氏菌≤4；并提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告。


	★必须

	1.13.5
	耐化学性

经10%醋酸，10%NaOH,15%次氯酸钠，饱和NaCL溶液，70%乙醇分别试验，经试验后表面应无永久腐蚀或变形。其中外观及其承载能力的检测也都符合要求。提供第三方检测机构出具的加盖CMA章的检测报告


	★必须

	水龙头

	1.14.1
	龙头选用59-1级黄铜棒及H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。


	★必须

	1.14.2
	中性盐雾试验：

进行800h盐雾试验后，检测结果值要求试样涂层划道处无腐蚀；提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。


	★必须

	1.14.3
	连接软管密封性：
初始动压在0.3MPa流速6L/min，保持5分钟，软管无破裂、渗漏和其他缺陷；提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。


	★必须

	1.14.4
	耐水性试验：

将样品以45度角放置，用92℃至100℃的热水以每分钟≥300毫升的速率流到漆面5分钟，检测结果：漆面无热水导致的明显影响。提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS章的检测报告。


	★必须

	1.14.5
	4.抗细菌性能

检测结果为：大肠杆菌抗菌R值≥5.0。（投标时须提供第三方检测机构出具的带有CMA及CNAS章的检验报告）
	★必须


二、主要品牌要求

	 序号 
	 投标产品
	 品牌要求

	1
	冷轧钢
	宝钢、鞍钢

	2
	理化板台面
	威盛亚、富美家

	3
	水配件
	科恩、台雄、博朗

	4
	插座
	施耐德/西门子
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